## LEMBAR KERJA
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
AUTOCLAVE
1 | PENDATAAN ADMINISTRASI
| Nama Faskes |  |  |  | Klinik Pratama Ocean Dental Radio Dalam | [6 empty] | Nama Pelayanan |  |  |  | Instalasi sterilisasi pusat
| Merk |  |  |  | LOKAL | [6 empty] | Ruangan Kalibrasi |  |  |  | STERILISASI
| Tipe |  |  |  | YA28X6T/8 | [6 empty] | Tanggal Penerimaan |  |  |  | 02 JUL 2026
| Nomor Seri |  |  |  | A250705-510 | [6 empty] | Tanggal Kalibrasi |  |  |  | 02 JUL 2026
| Resolusi Alat |  |  |  | 0.1 |  | °C |  |  |  |  | Pelaksana Teknis |  |  |  | MARSHEL ASYRAF DALTAFIKA
| Rentang Ukur |  |  |  | 0.1 |  | °C | s/d | 134 | °C |  | Metode Kerja |  |  |  | RKS/MT/IK.01-010
Nomor Pesanan
2 | DAFTAR ALAT UKUR
| No. | Nama Alat |  |  |  |  | Merk |  |  |  | Tipe |  |  |  | No. Seri |  |  | Ketertelusuran
| 1 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |  | RIGEL |  |  |  | 288 PLUS |  |  |  | 17Q-1323 |  |  | LK-032-IDN
| 2 | Thermohygrometer |  |  |  |  | - |  |  |  | HTC-1 |  |  |  | RKS-THG-010 |  |  | LK-385-IDN
| 3 | High Temperature Data Logger |  |  |  |  | MADGETECH |  |  |  | HiTemp140 |  |  |  | T53884 |  |  | AC-2481
3 | KONDISI LINGKUNGAN
| No. | Parameter | [6 empty] | Awal |  |  |  |  | Akhir |  |  |  | Toleransi
| 1 | Suhu Ruangan (°C) | [6 empty] | 24.5 |  |  |  |  | 24.6 |  |  |  | 10°C s/d 40°C
| 2 | Kelembaban Ruangan (%RH) | [6 empty] | 55 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 15%RH s/d 85%RH
| 3 | Tegangan Utama | [6 empty] | P - N | : | 222 |  | Vac
4 | PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
| Baik |  |  | = | 1
| Tidak Baik |  |  | = | 0
| No. | Parameter |  |  |  | Batasan Pemeriksaan | [11 empty] | Hasil Pengamatan
| 1 | Badan dan permukaan |  |  |  | selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. | [11 empty] | 1
| 2 | Kotak Kontak Alat |  |  |  | Periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. | [11 empty] | 1
| 3 | Kabel Catu Utama |  |  |  | Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. | [11 empty] | 1
| 4 | Sekering pengaman |  |  |  | Periksa sekering yang terdapat pada bagian luar rangkaian, apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik. | [11 empty] | 1
| 5 | Tombol, saklar dan control |  |  |  | Sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisi, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi kontrol. Ingat pengaturan tersebut dan jangan lupa mengembalikan pada posisi awal apabila sudah selesai menggunakan alat. | [11 empty] | 1
| 6 | Tampilan dan indikator |  |  |  | Pastikan lampu indikator dan tampilan berfungsi seluruhnya | [11 empty] | 1
5 | PENGUJIAN KESALAMATAN LISTRIK
| Tipe |  |  | : | B
| Kelas |  |  | : | I | [27 empty] | NAMA PELAYANAN
| Metode |  |  | : | Langsung | [15 empty] | No. | Parameter | [7 empty] | Terukur |  |  | Pelayanan rawat jalan
| No. | Parameter | [11 empty] | Terukur |  |  |  | Ambang Batas |  |  | 1 | Resistansi isolasi | [7 empty] | > | 2 | MΩ | Pelayanan UGD
| 1 | 3 | Resistansi pembumian Kabel dapat dilepas (DPS) | [10 empty] | 0.118 |  |  | Ω | ≤ | 0.3 | Ω | 2 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan metode langsun/alternative | [10 empty] | Bagian keuangan
| 2 |  | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe B | [10 empty] | 25 |  |  | µA | ≤ | 500 | µA |  | 1 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan metode langsung tipe BF | [6 empty] | ≤ | 5000 | µA | Ruang Rekam Medis
| 3 | 5 | Pengukuran arus bocor yang diaplikasikan tidak dilakukan (tidak ada bagian yang diaplikasikan) | [10 empty] | - |  |  | µA | ≤ | 0 | µA |  | 2 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan metode langsung tipe CF | [6 empty] | ≤ | 50 | µA | Ruang Radiologi
| 4 | Resistansi Isolasi | [11 empty] | 100 |  |  | MΩ | > | 2 | MΩ |  | 3 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan metode alternative tipe BF | [6 empty] | ≤ | 5000 | µA | Ruang Direksi
[22 empty] | 4 | Arus bocor bagian yang diaplikasikan metode alternative tipe CF | [6 empty] | ≤ | 50 | µA | Ruang ICU
6 | PENGUKURAN KINERJA | [20 empty] | 5 | Pengukuran arus bocor yang diaplikasikan tidak dilakukan (tidak ada bagian yang diaplikasikan) | [6 empty] | ≤ | 0 | µA | Pelayanan bedah sentral (OK)
| 1. | Pengujian Kinerja | [30 empty] | Ruang Komite Medis
|  | S1 : Titik Ukur/ Acuan, sensor temperature alat standar diletakan dekat sensor temperature autoclave. | [18 empty] | 3 | Resistansi pembumian protektif : | [10 empty] | Pelayanan Rawat Inap
|  | S2 : Titik Ukur/ Acuan, sensor temperature alat standar diletakan pada titik suhu terendah dalam pengujian | [19 empty] | 1 | Resistansi pembumian Instalasi permanen (PIE) | [6 empty] | ≤ | 0.3 | Ω | Kebidanan dan penyakit kandungan
|  | S3 : Titik Ukur/ Acuan, sensor temperature alat standar diletakan didetak heater / sumber panas | [19 empty] | 2 | Resistansi pembumian Kabel tidak dapat dilepas (NPS) | [6 empty] | ≤ | 0.3 | Ω | Instalasi Farmasi
[22 empty] | 3 | Resistansi pembumian Kabel dapat dilepas (DPS) | [6 empty] | ≤ | 0.3 | Ω | Instalasi dapur utama dan Gizi Klinik
|  | Setting pada UUT |  |  |  |  | Pembacaan pada Alat Standar | [14 empty] | 4 | Resistansi pembumian Sistem elektromedik dengan kotak kontak multipel | [6 empty] | ≤ | 0.5 | Ω | Instalasi pemulasaraan jenazah
|  | Waktu |  |  | Suhu |  | Waktu |  |  |  | Suhu S1 |  |  |  | Suhu S2 |  |  | Suhu S3 | [14 empty] | Instalasi laboratorium
|  | menit |  |  | °C |  | menit |  |  |  | °C |  |  |  | °C |  |  | °C
|  | 3 |  |  | 134 |  | 3 |  |  |  | 135.6 |  |  |  | 135.7 |  |  | 135.7 | [6 empty] | Metode | [7 empty] | Instalasi pencucian linen/laundri
[21 empty] | 4 | TIPE / KELAS | I |  | Langsung | Diferensial | Alternative |  | II |  |  |  | Bank Darah/Unit Transfusi Darah
|  | Tabel Toleransi | [9 empty] | Autoclave dengan Monitoring |  |  |  |  | Autoclave tanpa Monitoring |  |  |  |  | B | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe B | ≤ | 500 | 500 | 1000 | µA | Arus bocor peralatan metode Kelas II tipe B |  |  |  | Instalasi sanitasi
|  | Parameter | [9 empty] | Toleransi |  |  |  |  | Toleransi |  |  |  |  | BF | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe BF | ≤ | 500 | 500 | 1000 | µA | Arus bocor peralatan metode Kelas II tipe BF |  |  |  | Instalasi pemeliharaan sarana
|  | 1. ∆T1 = S1 – S2 holding time | [9 empty] | ± 2°C |  |  |  |  | - |  |  |  |  | CF | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe CF | ≤ | 500 | 500 | 1000 | µA | Arus bocor peralatan metode Kelas II tipe CF |  |  |  | Instalasi sterilisasi pusat
|  | 2. ∆T2 = S1 – S3 dalam 60 detik | [9 empty] | ± 5°C |  |  |  |  | - | [15 empty] | Ruangan Bidang Keperawatan
|  | 3. ∆T3 = S1 – S3 setelah 60 detik | [9 empty] | ± 2°C |  |  |  |  | - |  |  |  |  | TIPE / KELAS | II | [9 empty] | Ruangan bidang pelayanan medis
|  | 4. Akurasi Temperatur | [19 empty] | B | Arus bocor peralatan metode I kelas II tipe B | ≤ | 100 | 100 | 500 | µA |  |  |  |  | Unit Hemodialisa
|  | 121°C | [9 empty] | 118°C s.d 123°C |  |  |  |  | 118°C s.d 123°C |  |  |  |  | BF | Arus bocor peralatan metode I kelas II tipe BF | ≤ | - | 100 | 500 | µA |  |  |  |  | Ruangan komite medis
|  | 134°C | [9 empty] | 131°C s.d 137°C |  |  |  |  | 131°C s.d 137°C |  |  |  |  | CF | Arus bocor peralatan metode I kelas II tipe CF | ≤ | 100 | 100 | 500 | µA |  |  |  |  | Instalasi radiodiagnostik
|  | 5. Waktu Sterilisasi | [30 empty] | Pelayanan perawatan intensif bayi
|  | 121°C | [9 empty] | ≥ 15 menit |  |  |  |  | ≥ 15 menit |  |  |  |  | 121 | [10 empty] | Bidang pelayanan penunjang medik
|  | 134°C | [9 empty] | ≥ 3 menit |  |  |  |  | ≥ 3 menit |  |  |  |  | 134 | [10 empty] | Instalasi rehabilitasi medik
Ruangan Pendidikan dan pelatihan
Ruangan SDM
7 | KESIMPULAN | [31 empty] | Ruang sekretaris direktur
| Berdasarkan hasil pengamatan kondisi alat dan pengukuran kinerjanya, maka peralatan ini dinyatakan: * | [31 empty] | Ruangan rapat dan diskusi
Ruangan SPI (satuan pengawas internal)
|  | ~ |  | LAIK PAKAI | [6 empty] | TIDAK LAIK PAKAI | [21 empty] | Ruangan arsip/file
Ruangan Tunggu
-

## PENGOLAHAN DATA
PENGOLAHAN DATA
PENGUJIAN DAN KALIBRASI
CENTRIFUGE
A. | Identitas Alat
| 1. | Nama Pelayanan |  |  |  | : | Instalasi sterilisasi pusat
| 2. | Merk |  |  |  | : | LOKAL
| 3. | Tipe |  |  |  | : | YA28X6T/8
| 4. | Nomor Seri |  |  |  | : | A250705-510
| 5. | Resolusi Alat |  |  |  | : | 0.1 | °C
| 6. | Nama Faskes |  |  |  | : | Klinik Pratama Ocean Dental Radio Dalam
| 7. | Ruangan Kalibrasi |  |  |  | : | STERILISASI
| 8. | Tanggal Penerimaan |  |  |  | : | 02 JUL 2026
| 9. | Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 02 JUL 2026
| 10. | Pelaksana Teknis |  |  |  | : | MARSHEL ASYRAF DALTAFIKA
B. | Identitas Standar
| No. | Nama Alat |  |  |  |  | Merk |  |  |  |  | Tipe |  |  |  |  | No. Seri |  |  | Ketertelusuran
| 2 | Electrical Safety Analyzer |  |  |  |  | RIGEL |  |  |  |  | 288 PLUS |  |  |  |  | 17Q-1323 |  |  | LK-032-IDN
| 3 | Thermohygrometer |  |  |  |  | - |  |  |  |  | HTC-1 |  |  |  |  | RKS-THG-010 |  |  | LK-385-IDN
C. | Kondisi Lingkungan
| No. | Parameter |  |  |  |  | Awal |  |  |  |  | Akhir |  |  |  |  | Mean |  | Koreksi Sertifikat |  | Ktps | Hasil Memenuhi/ Tidak
| 1 | Suhu Ruangan (°C) |  |  |  |  | 24.5 |  |  | °C |  | 24.6 |  |  | °C |  | 24.55 |  | 24.6964 |  | 0.63 | Lulus
| 2 | Kelembaban Ruangan (%RH) |  |  |  |  | 55 |  |  | %RH |  | 56 |  |  | %RH |  | 55.5 |  | 55.9165 |  | 2.9 | Lulus
| 3 | Tegangan Utama |  | P - N |  |  | 222 | [9 empty] | Vac |  | 222 |  | -0.8 | Lulus
D. | Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Pengamatan |  |  |  |  | score |  |  |  |  | kesimpulan
| 1 | Badan dan permukaan |  |  |  |  | Baik |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Baik
| 2 | Kotak Kontak Alat |  |  |  |  | Baik
| 3 | Kabel Catu Utama |  |  |  |  | Baik
| 4 | Sekering pengaman |  |  |  |  | Baik
| 5 | Tombol, saklar dan control |  |  |  |  | Baik
| 6 | Tampilan dan indikator |  |  |  |  | Baik
E. | Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter |  |  |  | Hasil |  |  |  | Koreksi Sertifikat |  |  | Ambang Batas |  |  | Hasil |  | Bobot |  | kesimpulan
| 1 | Resistansi pembumian Kabel dapat dilepas (DPS) |  |  |  | 0.118 |  |  | Ω | 0.08529 |  |  | ≤ | 0.3 | Ω | Memenuhi |  | 0 |  | Tidak Aman
| 2 | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe B |  |  |  | 25 |  |  | µA | 30.5 |  |  | ≤ | 500 | µA | Memenuhi
| 3 | Pengukuran arus bocor yang diaplikasikan tidak dilakukan (tidak ada bagian yang diaplikasikan) |  |  |  | - |  |  | µA | - |  |  | ≤ | 0 | µA | TidakMemenuhi
| 4 | Resistansi Isolasi |  |  |  | 100 |  |  | MΩ | 94.0465 |  |  | > | 2 | MΩ | Memenuhi
F. | Pengukuran Kinerja
1. Akurasi Temperature
| No. | Setting Alat (°C) |  |  | Hasil Pengukuran (°C) | [11 empty] | Mean |  | Stdv
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 1 | 134 |  |  | 135.6 |  |  |  | 135.7 |  |  |  | 135.7 |  |  |  | 135.6667 |  | 0.057735
| No. | Mean terkoreksi | Koreksi |  | U95 |  |  | ∑koreksi + U95 |  |  | Penyimpangan yg diizinkan |  |  |  | Toleransi |  | Hasil |  | Bobot
| 1 | 135.6703 | 1.6703 |  | 0.068552 |  |  | 1.7389 |  |  | ± 2 °C |  |  |  | 2 |  | Lulus |  | 100
2. Akurasi Waktu
| No. | Setting Alat (Menit) |  |  | Hasil Pengukuran (Menit) | [11 empty] | Mean |  | Stdv
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
| No. | Mean terkoreksi | Koreksi |  | U95 |  |  | ∑koreksi + U95 |  |  | Penyimpangan yg diizinkan |  |  |  | Toleransi |  | Hasil |  | Bobot
| 1 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ≥ 15 Menit |  |  |  | 15 |  | Lulus |  | 100
| 3 | Hasil Pengukuran Kinerja
| Parameter |  |  |  |  | Score | [7 empty] | Bobot
| 1. Akurasi Temperature |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 50
| 2. Akurasi Waktu |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 50
G. | Telaah teknis dan kesimpulan
| No. | Parameter |  | Skor |  |  | Total |  |  |  | Kesimpulan
| 1 | Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat |  | 10 |  |  | 60 | [9 empty] | Tidak Laik Pakai
| 2 | Pengukuran Keselamatan Listrik |  | 0
| 3 | Hasil Pengukuran Kinerja |  | 50

## KETIDAKPASTIAN
Budget Ketidakpastian
AUTOCLAVE
0
| n | = | 3 | [10 empty] | n | = | 3
| resolusi UUT | = | 0.1 | °C | [9 empty] | resolusi UUT | = | 0.01 | detik
| Akurasi Temperature | [12 empty] | Titik Ukur |  | 0 | detik
1 | Titik Ukur |  | 121 | [10 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v | U = stdv |  | Pembacaan berulang | detik | Normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Pembacaan berulang | °C | normal | 0.057735 | 1.7321 | 2 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | 0.0011111 | 6.1728e-07 | pembagi UA = akar n | Pembagi UB1 = K = 2 | sertifikat Standar | detik | Normal | 0.029 | 2 | 60 | 0.0145 | 1 | 0.0145 | 0.00021025 | 7.3675e-10
| sertifikat Standar | °C | normal | 0.036 | 2 | 60 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0.000324 | 1.7496e-09 | pembagi UB = akar 3 |  | Drift | detik | Segi 4 | 0.099998 | 1.7321 | 50 | 0.057734 | 1 | 0.057734 | 0.0033332 | 2.222e-07
| Drift | °C | Segi 4 | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11 | v = derajat kebebasan |  | resolusi UUT | detik | Segi 4 | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
| resolusi UUT | °C | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | u = ketidakpastian tipe A/B |  | Human Reaction Time bias | detik | Segi 4 | 0.00693 | 1.7321 | 50 | 0.004001 | 1 | 0.004001 | 1.6008e-05 | 5.1253e-12
| Jumlah | [8 empty] | 0.0023018 | 6.3294e-07 | c = koef sensitivitas = 1 bila semua parameter sama |  | Human Reaction Time Standar Deviasi | detik | Normal | 0.03093 | 1 | 50 | 0.03093 | 1 | 0.03093 | 0.00095666 | 1.8304e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.047977 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.0045244 | 2.4125e-07
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 8.3707 |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.067264
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2.306 |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 84.8522
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.11063 | °C |  |  | Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9886
[14 empty] | Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.13376 | detik
2 | Titik Ukur |  | 134
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Pembacaan berulang | °C | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| sertifikat Standar | °C | normal | 0.036 | 2 | 60 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0.000324 | 1.7496e-09
| Drift | °C | Segi 4 | 0.01 | 1.7321 | 50 | 0.0057735 | 1 | 0.0057735 | 3.3333e-05 | 2.2222e-11
| resolusi UUT | °C | Segi 4 | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
| Jumlah | [8 empty] | 0.0011907 | 1.5661e-08
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | 0.034506
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | 90.5251
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | 1.9867
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | 0.068552 | °C

## LAPORAN HASIL
1 | IDENTITAS ALAT
| Merk |  | LOKAL | [6 empty] | Resolusi |  |  |  | 0.1 |  | °C
| Tipe |  | YA28X6T/8 | [6 empty] | Rentang Ukur |  |  |  | 0.1 | s/d | 134 | °C
| Nomor Seri |  | A250705-510
2 | PELAKSANAAN KALIBRASI
| Nama Pelayanan |  | Instalasi sterilisasi pusat
| Ruangan Kalibrasi |  | STERILISASI
| Pelaksana Teknis |  | MARSHEL ASYRAF DALTAFIKA
3 | KONDISI LINGKUNGAN
| Suhu |  | ( | 24.55 | ± | 0.63 | ) | °C
| Kelembapan |  | ( | 55.5 | ± | 2.9 | ) | % RH
| Tegangan Utama |  | P - N |  | : | 222 |  | Vac
4 | DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN
| No. | Nama Alat |  |  | Merk |  |  | Tipe |  |  |  | No. Seri |  |  | Ketertelusuran
| 1 | Electrical Safety Analyzer |  |  | RIGEL |  |  | 288 PLUS |  |  |  | 17Q-1323 |  |  | LK-032-IDN
| 2 | Thermohygrometer |  |  | - |  |  | HTC-1 |  |  |  | RKS-THG-010 |  |  | LK-385-IDN
| 3 | High Temperature Data Logger |  |  | MADGETECH |  |  | HiTemp140 |  |  |  | T53884 |  |  | AC-2481
5 | PEMERIKSAAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI (CEK KUALITATIF)
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil
| 1 | Badan dan permukaan |  |  |  | Baik
| 2 | Kotak Kontak Alat |  |  |  | Baik
| 3 | Kabel Catu Utama |  |  |  | Baik
| 4 | Sekering pengaman |  |  |  | Baik
| 5 | Tombol, saklar dan control |  |  |  | Baik
| 6 | Tampilan dan indikator |  |  |  | Baik
6 | PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| No. | Parameter | [7 empty] | Terukur |  |  |  | Ambang Batas
| 1 | Resistansi pembumian Kabel dapat dilepas (DPS) | [7 empty] | 0.08529 |  |  | Ω | ≤ | 0.3 |  | Ω
| 2 | Arus bocor peralatan metode Langsung kelas I tipe B | [7 empty] | 30.5 |  |  | µA | ≤ | 500 |  | µA
| 3 | Pengukuran arus bocor yang diaplikasikan tidak dilakukan (tidak ada bagian yang diaplikasikan) | [7 empty] | - |  |  | µA | ≤ | 0 |  | µA
| 3 | Resistansi Isolasi | [7 empty] | 94.0465 |  |  | MΩ | > | 2 |  | MΩ
7 | HASIL KALIBRASI
1. Akurasi Temperature
| Setting Alat |  |  |  | Penunjukan Standar |  |  |  |  | Koreksi |  |  |  | Ambang Batas
| (°C) |  |  |  | (°C) |  |  |  |  | (°C)
| 134 |  |  |  | 135.6703 |  |  |  |  | 1.6703 |  |  |  | ± 2 °C
| Ketidakpastian Pengukuran : | [7 empty] | ± | 0.068552 | °C
2. Akurasi Waktu
| Setting Alat (Menit) |  |  |  | Penunjukan Standar (Menit) |  |  |  |  | Koreksi (Menit) |  |  |  | Ambang Batas
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ≥ 3 menit
| Ketidakpastian Pengukuran : | [7 empty] | ± | 0 | °C
8 | KESIMPULAN
DINYATAKAN TIDAK LAIK PAKAI
9 | KETERANGAN
| 1. | Kalibrasi menggunakan Instruksi Kerja (RKS/MT/IK.01-010) yang mengacu ke Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/43649/2024, Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI
| 2. | Nilai Ketidakpastian pengukuran mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan k = 2
| 3. | Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan nomor seri di atas
| 4. | Nilai sebenarnya adalah nilai penunjukan alat ditambah dengan nilai koreksi
=====Akhir Sertifikat=====

## SERT. DATA LOGGER
HASIL REKALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | High Temperature Data Logger
Merk |  |  | : | MADGETECH
Type |  |  | : | HiTemp140
Nomor Seri |  |  | : | T53884
Akurasi |  |  | : | ±0.10°C
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 November 22025
Ketertelusuran |  |  | : | AC-2481
Temperature
No. | Penunjukan Standar |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Uncertainty
1 | 30 | °C | 29.995 | °C | 0.005 | °C | 0.039
2 | 140.03 | °C | 140.034 | °C | -0.004 | °C | 0.036
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
| Multiple R | 1
| R Square | 1
| Adjusted R Square | 65535
| Standard Error | 0
| Observations | 2
ANOVA
|  | df | SS | MS | F | Significance F
| Regression | 1 | 6054.2908 | 6054.2908 | #NUM! | #NUM!
| Residual | 0 | 0 | 65535
| Total | 1 | 6054.2908
|  | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
| Intercept | -0.0074539 | 0 | 65535 | #NUM! | #VALUE! | #VALUE! | -0.0074539 | -0.0074539
| X Variable 1 | 1.0001 | 0 | 65535 | #NUM! | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001
Note on B13: Charisma: Nilai setting vendor
Note on D13: Charisma: Nilai terukur pada alat sendiri

## SERTIFIKAT ESA
Nama Alat | : | Electrical Safety Analyzer
Merk | : | RIGEL
Model/Type | : | 288 PLUS
Nomor Seri | : | 17Q-1323
Tanggal Kalibrasi | : | 11-01-2024
Ketelusuran | : | LK-032-IDN
No. Sertifikat | : | S. 23 018 845
1. Earth Bond
|  | No | Range |  | Penunjukan Standar (Ω) |  | Pembacaan Alat (Ω) |  | Koreksi | Ketidakpastian
|  | 1 | 5 | Ω | 0.01 | Ω | 0.009 | Ω | 0.001 | 1.8 | % of reading
|  | 2 |  | Ω | 0.1 | Ω | 0.11 | Ω | -0.01
|  | 3 |  | Ω | 1 | Ω | 1.08 | Ω | -0.08
|  |  | slope b = | 0.92576 | 3.8129e-06 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 0.0029719 | 0.0018627 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.0024853 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 97038.0675 | 1 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 0.59939 | 6.1769e-06 | = sum of square due to residual
2. Earth Leakage
|  | No | Range ( µA) |  | Pembacaan Alat ( µA) |  | Penunjukan Standar ( µA) |  | Koreksi | Ketidakpastian
|  | 1 | 10000 |  | 50 |  | 49.8 |  | -0.2 | 2.9 | % of reading
|  | 2 |  |  | 100 |  | 98.9 |  | -1.1
|  | 3 |  |  | 200 |  | 199 |  | -1
|  | 4 |  |  | 500 |  | 499.2 |  | -0.8
|  | 5 |  |  | 1000 |  | 999.7 |  | -0.3
|  | 6 |  |  | 2000 |  | 2000.6 |  | 0.6
|  | 7 |  |  | 4000 |  | 4002.5 |  | 2.5
|  | 8 |  |  | 6000 |  | 6004.3 |  | 4.3
|  | 9 |  |  | 8000 |  | 8006.2 |  | 6.2
|  | 10 |  |  | 9500 |  | 9507.6 |  | 7.6
|  |  | slope b = | 1.0009 | -1.0424 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 2.9457e-05 | 0.13549 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 1 | 0.31351 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 1154525127.115 | 8 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 113474295.8097 | 0.78629 | = sum of square due to residual
3. Direct Equipment Leakage
|  | No | Range ( µA) |  | Pembacaan Alat ( µA) |  | Penunjukan Standar ( µA) |  | Koreksi | Ketidakpastian
|  | 1 | 10000 |  | 50 |  | 53.4 |  | 3.4 | 2.9 | % of reading
|  | 2 |  |  | 100 |  | 103.6 |  | 3.6
|  | 3 |  |  | 200 |  | 203.9 |  | 3.9
|  | 4 |  |  | 500 |  | 505.1 |  | 5.1
|  | 5 |  |  | 1000 |  | 1007 |  | 7
|  | 6 |  |  | 2000 |  | 2010.9 |  | 10.9
|  | 7 |  |  | 4000 |  | 4018.5 |  | 18.5
|  | 8 |  |  | 6000 |  | 6026.2 |  | 26.2
|  | 9 |  |  | 8000 |  | 8033.9 |  | 33.9
|  | 10 |  |  | 9500 |  | 9539.7 |  | 39.7
|  |  | slope b = | 1.0038 | 3.1787 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 3.2987e-06 | 0.015173 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 1 | 0.035108 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 92604348258.8529 | 8 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 114142047.0461 | 0.0098606 | = sum of square due to residual
4. Insulation EUT
|  | No | Range ( µA) |  | Penunjukan Standar ( µA) |  | Pembacaan Alat ( µA) |  | Koreksi | Ketidakpastian
|  | 1 | 100 |  | 1 |  | 1.01 |  | -0.01 | 3.2 | % of reading
|  | 2 |  |  | 2 |  | 2.02 |  | -0.02
|  | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  | 0
|  | 4 |  |  | 10 |  | 10 |  | 0
|  | 5 |  |  | 20 |  | 20.1 |  | -0.1
|  | 6 |  |  | 50 |  | 50 |  | 0
|  | 7 |  |  | 100 |  | 100 |  | 0
|  |  | slope b = | 1.0002 | -0.0234 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 0.000443 | 0.019116 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 1 | 0.039568 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 5097501.8556 | 5 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 7980.8493 | 0.0078282 | = sum of square due to residual
5. Enclosure Leakage
|  | No | Range ( µA) |  | Pembacaan Alat ( µA) |  | Penunjukan Standar ( µA) |  | Koreksi | Ketidakpastian
|  | 1 | 10000 |  | 50 |  | 47.4 |  | -2.6 | 3 | % of reading
|  | 2 |  |  | 100 |  | 97.3 |  | -2.7
|  | 3 |  |  | 200 |  | 197.2 |  | -2.8
|  | 4 |  |  | 500 |  | 496.8 |  | -3.2
|  | 5 |  |  | 1000 |  | 996.1 |  | -3.9
|  | 6 |  |  | 2000 |  | 1994.9 |  | -5.1
|  | 7 |  |  | 4000 |  | 3992.3 |  | -7.7
|  | 8 |  |  | 6000 |  | 5989.7 |  | -10.3
|  | 9 |  |  | 8000 |  | 7987.1 |  | -12.9
|  | 10 |  |  | 9500 |  | 9485.2 |  | -14.8
|  |  | slope b = | 0.99871 | -2.555 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 2.5763e-06 | 0.011849 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 1 | 0.027419 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 150278528295.2874 | 8 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 112978138.574 | 0.0060143 | = sum of square due to residual
Nama Alat | : | Electrical Safety Analyzer
Merk | : | RIGEL
Model/Type | : | SAFETEST 60 PLUS
Nomor Seri | : | 40S-0111
Tanggal Kalibrasi | : | 15 OKTOBER 2026
Ketelusuran | : | -
No. Sertifikat | : | -
Resistansi Pembumian
|  | No | Penunjukan Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Uncertainty |  | SUMMARY OUTPUT
|  | 1 | 0.2 | 0.193 | 0.007 | 0.0009
|  | 2 | 1 | 0.94 | 0.06 | 0.0055 |  | Regression Statistics
|  | 3 | 2 | 1.93 | 0.07 | 0.0087 |  | Multiple R | 0.99999
|  | 4 | 10 | 9.85 | 0.15 | 0.053 |  | R Square | 0.99998
[8 empty] | Adjusted R Square | 0.99997
[8 empty] | Standard Error | 0.024518
[8 empty] | Observations | 4
ANOVA
[9 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[8 empty] | Regression | 1 | 59.9807 | 59.9807 | 99783.1393 | 1.0022e-05
[8 empty] | Residual | 2 | 0.0012022 | 0.00060111
[8 empty] | Total | 3 | 59.9819
[9 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[8 empty] | Intercept | -0.031262 | 0.016024 | -1.951 | 0.19033 | -0.10021 | 0.037681 | -0.10021 | 0.037681
[8 empty] | X Variable 1 | 0.98773 | 0.0031269 | 315.8847 | 1.0022e-05 | 0.97428 | 1.0012 | 0.97428 | 1.0012
arus bocor peralatan |  | No | Penunjukan Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Uncertainty |  | SUMMARY OUTPUT
|  | 1 | 20 | 25.4 | -5.4 | 1
|  | 2 | 100 | 107 | -7 | 1.3 |  | Regression Statistics
|  | 3 | 500 | 515 | -15 | 2.6 |  | Multiple R | 1
|  | 4 | 2000 | 2045 | -45 | 13 |  | R Square | 1
|  | 5 | 5000 | 5105 | -105 | 20 |  | Adjusted R Square | 1
[8 empty] | Standard Error | 2.7847e-13
[8 empty] | Observations | 5
ANOVA
[9 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[8 empty] | Regression | 1 | 18360479.808 | 18360479.808 | 2.3676e+32 | 6.0534e-49
[8 empty] | Residual | 3 | 2.3264e-25 | 7.7548e-26
[8 empty] | Total | 4 | 18360479.808
[9 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[8 empty] | Intercept | 5 | 1.6036e-13 | 3.118e+13 | 7.2754e-41 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | X Variable 1 | 1.02 | 6.6289e-17 | 15387079636423708 | 6.0534e-49 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
arus bocor peralatan yang diaplikasikan
|  | No | Penunjukan Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Uncertainty |  | SUMMARY OUTPUT
|  | 1 | 20 | 14.6 | 5.4 | 1
|  | 2 | 100 | 93 | 7 | 1.3 |  | Regression Statistics
|  | 3 | 500 | 485 | 15 | 2.6 |  | Multiple R | 1
|  | 4 | 2000 | 1955 | 45 | 13 |  | R Square | 1
|  | 5 | 5000 | 4895 | 105 | 20 |  | Adjusted R Square | 1
[8 empty] | Standard Error | 2.7063e-13
[8 empty] | Observations | 5
ANOVA
[9 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[8 empty] | Regression | 1 | 16948678.208 | 16948678.208 | 2.3141e+32 | 6.2645e-49
[8 empty] | Residual | 3 | 2.1972e-25 | 7.324e-26
[8 empty] | Total | 4 | 16948678.208
[9 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[8 empty] | Intercept | -5 | 1.5584e-13 | -3.2084e+13 | 6.6776e-41 | -5 | -5 | -5 | -5
[8 empty] | X Variable 1 | 0.98 | 6.4422e-17 | 15212265525760828 | 6.2645e-49 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
resistansi isolasi |  | No | Penunjukan Standar | Penunjukan Alat | Koreksi | Uncertainty |  | SUMMARY OUTPUT
|  | 1 | 2 | 1.88 | 0.12 | 0.01
|  | 2 | 7 | 6.45 | 0.55 | 0.1 |  | Regression Statistics
|  | 3 | 10 | 9.3 | 0.7 | 0.1 |  | Multiple R | 0.99995
|  | 4 | 19 | 17.85 | 1.15 | 1 |  | R Square | 0.99991
[8 empty] | Adjusted R Square | 0.99986
[8 empty] | Standard Error | 0.078703
[8 empty] | Observations | 4
ANOVA
[9 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[8 empty] | Regression | 1 | 135.5294 | 135.5294 | 21880.3419 | 4.57e-05
[8 empty] | Residual | 2 | 0.012388 | 0.0061941
[8 empty] | Total | 3 | 135.5418
[9 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[8 empty] | Intercept | -0.071176 | 0.072127 | -0.98683 | 0.42775 | -0.38151 | 0.23916 | -0.38151 | 0.23916
[8 empty] | X Variable 1 | 0.94118 | 0.0063627 | 147.9201 | 4.57e-05 | 0.9138 | 0.96855 | 0.9138 | 0.96855

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
HASIL KALIBRASI
Nama Alat | : | Thermohygrometer
Merk | : | -
Type | : | HTC-1
Nomor Seri | : | RKS-THG-010
Tanggal Kalibrasi | : | 18-07-2023
No. Sertifikat | : | 2023072286
Ketelusuran | : | -
|  | SUHU | [7 empty] | KELEMBABAN
|  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
|  | 1 | 20.12 | °C | 20 | °C | 0.1 | °C | 0.63 | 1 | 40.7 | %RH | 40 | %RH | -2.4 | %RH | 2.9
|  | 2 | 25.17 | °C | 25 | °C | 0.2 | °C |  | 2 | 50.3 | %RH | 50 | %RH | 3.3 | %RH
|  | 3 | 30.22 | °C | 30.1 | °C | 0.2 | °C |  | 3 | 60.7 | %RH | 60 | %RH | 3.8 | %RH
|  | 4 | 35.27 | °C | 35 | °C | 0.2 | °C |  | 4 | 70 | %RH | 70 | %RH | 0 | %RH
|  |  | slope b = | 1.0079 | -0.048213 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = | 0.983 | 1.36 | = intersept : a
|  |  | standard deviation of slope : | 0.0053228 | 0.14951 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.014248 | 0.79966 | = standard deviation of intercept
|  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99994 | 0.059631 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99958 | 0.31859 | = standard error of regression
|  |  | Fisher F-statistics | 35857.2857 | 2 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 4760.0443 | 2 | = Degree of the regression
|  |  | Sum of square due to regression | 127.5054 | 0.0071118 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 483.1445 | 0.203 | = sum of square due to residual

## SERTIFIKAT STOPWATCH
HASIL KALIBRASI
Nama Alat | : | Stopwatch
Merk | : | CITIZEN
Type | : | 8RDA55
Nomor Seri | : | Z0775G
Tanggal Kalibrasi | : | 13-03-2026
No. Sertifikat | : | S. 26 004 123
Ketelusuran | : | LK-032-IDN
|  |  | No | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
|  |  | 1 | 10.037 | s | 10 | s | 0.037 | s | 0.029
|  |  | 2 | 20.044 | s | 20 | s | 0.044 | s
|  |  | 3 | 30.039 | s | 30 | s | 0.039 | s
|  |  | 4 | 40.032 | s | 40 | s | 0.032 | s
|  |  | 5 | 50.011 | s | 50 | s | 0.011 | s
|  |  | 6 | 59.981 | s | 60 | s | -0.019 | s
|  |  | 7 | 299.99 | s | 300 | s | -0.01 | s
|  |  | 8 | 600.005 | s | 600 | s | 0.005 | s
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
[5 empty] | Multiple R | 1
[5 empty] | R Square | 1
[5 empty] | Adjusted R Square | 1
[5 empty] | Standard Error | 0.023038
[5 empty] | Observations | 8
ANOVA
[6 empty] | df | SS | MS | F | Significance F
[5 empty] | Regression | 1 | 305087.4968 | 305087.4968 | 574819602.7889 | 3.5539e-25
[5 empty] | Residual | 6 | 0.0031845 | 0.00053075
[5 empty] | Total | 7 | 305087.5
[6 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95.0% | Upper 95.0%
[5 empty] | Intercept | -0.024732 | 0.0099924 | -2.475 | 0.048127 | -0.049182 | -0.00028115 | -0.049182 | -0.00028115
[5 empty] | X Variable 1 | 1.0001 | 4.1712e-05 | 23975.3958 | 3.5539e-25 | 0.99995 | 1.0002 | 0.99995 | 1.0002